|  | Nachweisblatt zur Begutachtung vor Ort: Mikrobiologie Wasser |
| --- | --- |
|  | Aktenzeichen: |  |  | Ggf. Standort: |  |
|  |  | Verfahrensnummer | Phase |  |  |

| Lfd.Blatt-Nr.: |  | von |  | Blättern |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Parameter | Begutachtetes Prüfverfahren: | Interne Kennung (SOP): |
| --- | --- | --- |
| E. coli /Coliforme | DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09 |  |
|  | DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1) 2014-06 |  |
|  | DIN EN ISO 9308-3 (K 13) 1999-07 |  |
|  | Min/TafelWV Anlage 2 (1.1 und 1.2) |  |
|  | ASU L 59.00-1 1988-05 |  |
| Enterokokken | DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 2000-11 |  |
|  | DIN EN ISO 7899-1: 1999-07 (K 14) |  |
|  | Enterolert®-DW |  |
|  | Chromocult®- Enterokokken Agar |  |
| Fäkalstreptokokken | Min/TafelWV Anlage 2 (2) |  |
|  | ASU L 59.00-2 1988-05 |  |
| Koloniezahl | DIN EN ISO 6222 (K 5) 1999-07 |  |
|  | TrinkwV §15 Absatz (1c) |  |
|  | Min/TafelWV Anlage 2 (5) |  |
|  | ASU L 59.00-5 1988-05 |  |
| Pseudomonas aeruginosa | DIN EN ISO 16266 (K 11) 2008-05 |  |
|  | Pseudalert® /Quanti-Tray (ISO 16266-02 2018-07) |  |
|  | Min/TafelWV Anlage 2 (3) |  |
|  | ASU L 59.00-3 1988-05 |  |
| Legionella spp. | ISO 11731 2017-05 UBA Empfehlung 2018-12 (TW) |  |
|  | DIN EN ISO 11731 2019-03 UBA Empfehlung 2020-03 (42. BImSchV) |  |
|  | DIN EN ISO 11731 2018-03 |  |
| Clostridium perfringens | DIN EN ISO 14189 (K 24) 2016-11 |  |
| sulfitreduzierende, sporenbildende Anaerobier | Min/TafelWV Anlage 2 (4) |  |
|  | ASU L 59.00-4 1988-05 |  |
| Matrix: Trinkwasser Roh-/Grundwasser Mineral- und Tafelwasser Wasser aus Wasserspendern Wasser aus Dentaleinheiten Schwimm- und Badebeckenwasser Badegewässer Wasser aus Rückkühlwerken und Nassabscheidern (42. BImSchV) Befeuchterwasser (VDI 6022) Abwasser |

| Begutachtete Kriterien | B1 |
| --- | --- |
| Einbezogenes Prüfpersonal: (Name, Funktion) Nachweise über fachspezifische Schulungen liegen vor: Ja Nein Genehmigung § 44 IFSG liegt vor: Ja Nein |  |
| Bemerkungen: |  |
| Räumlichkeiten und Umgebungsbedingungen: Geeignete Laborräume vorhanden Ja Nein Erläuterung: Sind grundsätzlich geeignete Räumlichkeiten für die Durchführung der Prüftätigkeiten vorhanden? Ist sichergestellt, dass die Validität der Ergebnisse nicht nachteilig beeinflusst wird? Überwachung der Umgebungsbedingungen Ja Nein Erläuterung: Werden interne Maßnahme für die Überprüfung der Umgebungsbedingungen (Sterilproben, Raumluftproben, usw.) durchgeführt? Welche? Maßnahmen: |  |
| Bemerkungen: |  |
| Proben Probeflaschen: | sterile Einwegflaschen mit Sterilisationsbescheinigung Ja Nein intern sterilisierte Flaschen Ja Nein Sterilität der Flaschen sichergestellt Ja Nein |  |
| Probentransportzeit und -Temperatur: | Erläuterung: Die Probentransportzeit ist die Zeit von der Probennahme bis zum Ansatz der Probe, unabhängig von zwischenzeitlicher Lagerung. Bei einer Transportzeit > 8 h ist es notwendig die Temperatur zu überwachen und aufzuzeichnen. Mindestanforderung ist das Erfassen der Probeneingangstemperatur. Die Proben müssen bei 5 ± 3 °C transportiert und nach ISO 19458 gelagert werden. In Ausnahmefällen dürfen die Proben bis zu 24 h gelagert werden. In solchen Fällen ist die Lagerzeit im Analysenbericht anzugeben. Ist die Probentransportzeit > als die empfohlene Transportzeit (DIN EN ISO 19458 (K19) Anhang B)? Ja Nein Probeneingangstemperatur erfasst: Ja Nein Wird bei Probentransportzeit > als die empfohlene Transportzeit (DIN EN ISO 19458 (K19) Anhang B die Lagerzeit im Analysenbericht angegeben? Ja Nein Wird ein Disclaimer im Analysenbericht bei oder Temperatur angegeben Ja Nein |  |
| Bemerkungen: |  |  |
| Geräte Brutschränke: | kontinuierliche Temperaturkontrolle: Ja Nein Erläuterung: Anforderung ist eine kontinuierliche Temperaturkontrolle mindestens mit Min-Max-Thermometern Regelungen für zeitlich begrenzte Unter- / Überschreitungen geeignet? Ja Nein Erläuterung: evtl. Abschirmung des Temperatursensors, Programmierung der Alarmierung sind zu berücksichtigen normative Bebrütungstemperaturen sichergestellt: Ja Nein Erläuterung: Messungenauigkeiten von Arbeitsthermometer und Gebrauchsnormal sowie die zulässige Abweichung vom Gebrauchsnormal sind zu berücksichtigen. Bsp. Brutschrank normative Bebrütungstemperatur: +/- °C tolerierte Abweichung Arbeitsthermometer gegen Gebrauchsnormal: K MU Gebrauchsnormal: K Metrologische Rückführbarkeit (Temperatur): |  |
| Kühlschränke: | Temperaturkontrolle: Ja Nein |  |
| Autoklaven: | Funktionskontrolle mittels Bioindikatoren Ja Nein festgelegte Fisten: Chargenkontrolle (Indikator, T-Schreiber/Logger) Ja Nein |  |
| Heißluftsterilisatoren: | Funktionskontrolle mittels Bioindikatoren Ja Nein festgelegte Fisten: Chargenkontrolle (Indikator, T-Schreiber/Logger) Ja Nein |  |
| Pipetten: | Gravimetrische Prüfung Ja Nein festgelegte Fisten: Metrologische Rückführbarkeit (Pipetten): |  |
| Zählgeräte: | Funktionskontrolle mittels Gegenzählung Ja Nein |  |
| Bemerkungen: |  |  |
| Qualitätssicherung: intern | Qualitätssicherungssystem beschrieben Ja Nein Referenzmaterialien für alle Prüfverfahren vorhanden: Ja Nein systematische Verwendung von Target-, Nontarget-, Steril Kontrollen Medien: Umsetzung DIN EN ISO 11133 intern extern Erläuterung: Erfolgt die Prüfung der Medien nach DIN EN ISO 11133 extern durch ein dafür akkreditiertes Labor, greifen die Vereinfachungen des SK-GV-Beschlusses 01/2015 und es genügt eine einfache qualitative Transportkontrolle. Transportkontrolle der gelieferten Medien: Ja Nein |  |
| extern: (z.B.: Einzeleignungstest, Vergleichsuntersuchungen, Ringversuche) | Trinkwasser: Häufigkeit nach 71 SD 4 011 Abschnitt 3.8 erfüllt: Ja Nein Anforderungen des Dokuments 71 SD 0 010 an die Eignungsprüfungsplanung erfüllt: Ja Nein Erläuterung: Um die Anforderungen zu erfüllen, muss gemäß Abschnitt 3.3.2 eine bedarfsgerechte Eignungsprüfungsplanung für mind. 3 Jahre voraus vorliegen an die Eignungsprüfungsnachweise erfüllt: Ja Nein Erläuterung: Um die Anforderungen zu erfüllen, müssen die Ergebnisse der Teilnahmen für mind. 2 Jahre zurück in der in Abschnitt 3.3.3 vorgegebenen Form vorliegen statistische Auswertung (Tendenzen) der Ringversuche: Ja Nein Erläuterung: Daten aus der Überwachung der Validität von Prüfergebnissen, in der Regel aus Ringversuchen, sind so aufzuzeichnen, dass Tendenzen erkennbar werden (ggf. systematischer Fehler). |  |
| Bemerkungen: |  |  |
| Technische Aufzeichnungen/ Prüfberichte: (z.B. Rohdaten, IT, Rückverfolgbarkeit, Ausgabestände der Prüfverfahren) |  |  |
| Validierung/ Verifizierung: | Erläuterung: Allgemeiner risikobasierter Ansatz nach DIN EN ISO /IEC 17025: 2018 Beleg der normkonformen Selektivität, Spezifität, Produktivität durch geeignete Nährmedienbeschaffung und Kontrolle (kontinuierlich) Laborverifizierung auf Wiederholpräzision und Zählunsicherheit konzentrieren (Tabelle 13 DIN EN ISO 13843 (K2) 2018-03) Richtigkeit aus externer Eignungsprüfung ableiten interne Regelungen für die Validierung / Verifizierung geeignet: Ja Nein Interne Kennung (SOP): Berücksichtigung der Matrix: Ja Nein Wiederholpräzision: Ja Nein Zählunsicherheit: Ja Nein Richtigkeit: Ja Nein Anzahl der Proben ausreichend: Ja Nein |  |

| Bemerkungen: |
| --- |
| (ggf. die Rückseite für weitere Aufzeichnungen verwenden) |
| Datum: |  |  | Begutachter / Fachexperte: |  |